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Камера измерительная КИ-2П
ИВПС.433832.101 зав. № 628

Паспорт
1 Общие указания

Настоящий документ объединяет паспорт, техническое описание и инструкцию по эксплуатации камеры измерительной КИ-2П (далее по тексту – Камеры).
Паспорт входит в комплект поставки Камеры и должен постоянно находиться с ней.

2 Назначение
Камера КИ-2П предназначена для измерения, совместно с Регистратором информации цифровым РИЦ822, следующих параметров распределения плотности мощности (энергии) по сечению пучка непрерывного и импульсного лазерного излучения:
- распределения интенсивности лазерного излучения по сечению пучка;
- координат энергетического центра и максимума интенсивности;
- диаметра (ширины) пучка по 25-ти критериям; 
- расходимости пучка (при установке приемной поверхности Камеры в фокальной плоскости линзы или зеркала);
- параметров проекций распределения интенсивности;
- максимальной и осевой интенсивности пучка.

3 Технические характеристики

	Скорость регистрации при работе с РИЦ822
	50 кадров/с

	Размер кадра при работе с РИЦ822
	360х288 пиксел

	Линейный масштаб при обработке распределения
	12,6 мкм/пиксел

	Рабочий спектральный диапазон
	0,4…1,1 мкм

	Динамический диапазон при работе с РИЦ822
	40 Дб

	Напряжение питания
	(9 … 13) В

	Потребляемый ток
	не более 130 мА

	Габаритные размеры (без насадки)
	50 х 57 х 93 мм3



4 Комплектность
[image: ]
4.1 Камера КИ-2П зав. № 628.
4.2 Адаптер ~ 220 В, 50 Гц / = 12 В. 
4.3 Кабель «Камера – РИЦ822».
4.4 Насадка для светофильтров.
4.4 Нейтральные светофильтры 4 шт. (НС11-1, НС11-1,5, НС11-2, НС11-3).
4.6 Штатив.
4.7 Паспорт.




5 Устройство

Камера состоит из размещенной внутри металлического кожуха электронной платы, на которой смонтированы светочувствительный приемный элемент – ПЗС-матрица и держатель объектива с креплением типа CS-mount. 
Для ослабления яркости изображения используются светофильтры. В комплект Камеры входят 4 светофильтра разной толщины из стекла марки НС11 (число после дефиса в наименовании фильтра обозначает толщину фильтра в мм). Светофильтры устанавливаются в специальную насадку для светофильтров, накручиваемую вместо объектива.
В насадку установлен светофильтр «НС11-3», обеспечивающий корректную регистрацию Камерой распределения излучения с максимальной плотностью до (1 … 5)·10-2 Дж/см2. Остальные светофильтры предназначены для варьирования коэффициентом ослабления излучения в ту и другую сторону. 
На заднем торце Камеры расположены:
- клеммник для подключения адаптера ~ 220 В/ = 12 В, 50 Гц;
- выходной разъем «VIDEO OUT» типа BNC;
- переключатель «OFF / ELC».
Камера крепится на штативе, входящем в комплект поставки камеры.

6 Правила по эксплуатации и хранению

6.1 Эксплуатацию и хранение Камеры следует производить в интервале температур от +10 до +30 С и относительной влажности воздуха до 80 % при температуре 20 С.
6.2 Камеру необходимо оберегать от механических повреждений и загрязнений. Не допускать попадания пыли на приемный элемент Камеры при замене фильтров, следить за чистотой поверхности фильтров.
6.3 Камера должна устанавливаться в месте, свободном от пыли, защищенном от электромагнитных помех и прямого солнечного излучения.
6.4 Плотность излучения, поступающего на ПЗС-матрицу Камеры, должна быть в пределах ее рабочего диапазона. Предельно допустимая плотность энергии составляет 10-3 Дж/см2 (в непрерывном режиме плотность мощности
 ~2·10-5 Вт/см2).

7 Указания мер безопасности.

При работе с Камерой необходимо руководствоваться правилами ПТЭ и ПТБ, санитарными нормами и правилами устройства и эксплуатации лазеров.

8 Порядок работы

8.1 Подключить Камеру КИ-2П к разъему «TV1» или «TV2» РИЦ822.
8.2 Подобрать и установить в насадку Камеры светофильтры с таким расчетом, чтобы максимальная плотность излучения, поступающего на ПЗС-матрицу за время 20 мс, с учетом установленных светофильтров, была в пределах (1…5)·10-2 Дж/см2.
8.3 В программе «Регистратор информации РИЦ822» (в панели «Программа эксперимента») заполнить следующие поля:
- Пропускать кадров –обычно 0;
- Кадров до пуска – обычно 1 (для гарантированной регистрации исходного распределения);
- Кадров после пуска – обычно 3 (для гарантированной регистрации распределения в результате импульса);
8.4 В программе «Регистратор информации РИЦ822» (в панели «Параметры эксперимента») заполнить следующие поля:
- Уровень – 0,1;
- Масштаб – 0,0126 мм/пиксел;
- Фон+ – 0; 
- Фокусное расстояние – в соответствии с паспортом собирающей оптической системы; 
- Отступы слева, справа, сверху, снизу - по 2.
8.5 Подсоединить к Камере адаптер питания ~ 220 В, 50 Гц / = 12 В, соблюдая полярность: красный провод адаптера вставить в гнездо «DC12V» клеммника, синий (черный) -  в гнездо «GND».
8.6 Переключатель «OFF/ELC» Камеры установить в положение «OFF».
8.7 Установить Камеру на штатив.
8.8 Зафиксировать нулевые значения.
8.9 Зарегистрировать излучение и обработать полученные результаты в соответствии с рекомендациями паспорта РИЦ822.

9 Гарантии изготовителя (поставщика)

9.1 Изготовитель гарантирует работоспособность Камеры при соблюдении потребителем правил по эксплуатации. 
9.2 Гарантийный срок эксплуатации 1 год. Гарантийная наработка 2000 часов в пределах гарантийного срока эксплуатации.
9.3 Изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену Камеры в течение оговоренного выше срока по дефектам, возникшим по вине изготовителя.


10 Свидетельство о приемке

Камера измерительная КИ-2П зав. № 628 признана годной к эксплуатации.

                    Генеральный директор ООО «ЛАМЕТ»   
                                    
                             _______________________            Рузин М.В.


М.П.                                        «____» _____________ 2016 г.
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