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Камера измерительная   КИ-3П
ИВПС.433832.103 зав.  № 620
Паспорт

1 Общие указания
Настоящий документ объединяет паспорт, техническое описание и инструкцию по эксплуатации камеры измерительной КИ-3П (далее по тексту – Камеры).
Паспорт входит в комплект поставки Камеры и должен постоянно находиться с ним.

2 Назначение
Камера КИ-3П предназначена для измерения, совместно с Регистратором информации цифровым РИЦ822, следующих параметров распределения плотности мощности (энергии) по сечению пучка непрерывного и импульсного лазерного излучения:
- распределения интенсивности лазерного излучения по сечению пучка;
- координат энергетического центра и максимума интенсивности;
- диаметра (ширины) пучка по 25-ти критериям; 
- расходимости пучка (при установке приемной поверхности Камеры в фокальной плоскости линзы или зеркала);
- параметров проекций распределения интенсивности;
- максимальной и осевой интенсивности пучка.

3 Технические характеристики

	Скорость регистрации при работе с РИЦ822
	До 50 кадров/с

	Размер кадра при работе с РИЦ822
	360х288 пиксел

	Рабочий спектральный диапазон
	0,4…1,15 мкм

	Динамический диапазон при работе с РИЦ822
	40 Дб

	Напряжение питания
	(9 … 13) В

	Потребляемый ток
	не более 130 мА

	Габаритные размеры (без объектива и насадки для светофильтров)
	50 х 57 х 93 мм3
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5 Устройство
Камера состоит из размещенной внутри металлического кожуха электронной платы, на которой смонтированы светочувствительный приемный элемент – ПЗС-матрица и держатель объектива с креплением типа CS-mount. 
В штатном режиме Камера используется для регистрации излучения, рассеянного от диффузно отражающего экрана, входящего в ее состав и устанавливаемого вместе с ней на одном штативе.  
Для регистрации распределения излучения различной формы и размеров Камера снабжена высококачественным вариообъективом Tamron13VM1040ASIR с ручной диафрагмой.
Объектив имеет 3 регулировочных кольца. Первое (по ходу излучения) кольцо ← N   ∞ →  служит для изменения фокусного расстояния от 10мм (положение N) до 40 мм (положение ∞). Кольцо имеет фиксирующий винт.
Второе кольцо ←  C     O →   предназначено для изменения диафрагмы от закрытого состояния (С) до открытого (О). 
Точная наводка на резкость осуществляется вращением третьего кольца объектива ←  W   T → . Кольцо имеет фиксирующий винт.
Камера комплектуется двумя удлинительными кольцами толщиной 5 мм, которые используются для фокусировки Камеры при съемке с близкого расстояния. 
Для уменьшения влияния спеклов на регистрируемое распределение Камеру следует всегда использовать с полностью открытой диафрагмой, а для регулировки яркости применять только светофильтры. Для их установки предусмотрена насадка под светофильтры размером 40 х 40 мм2, которая крепится на объектив.
На заднем торце Камеры расположены:
- клеммник для подключения адаптера ~ 220 В/ = 12 В, 50 Гц;
- выходной разъем «VIDEO OUT» типа BNC;
Камера крепится на штативе, на котором в одну из двух позиций (ближнюю или дальнюю от Камеры) устанавливается экран.
Насыщение видеосигнала на длине волны 1,06 мкм соответствует плотности энергии порядка 10-5 Дж/см2 (в непрерывном режиме плотности мощности ~2·10-7 Вт/см2).

6 Правила по эксплуатации
6.1 Эксплуатацию и хранение Камеры следует производить в интервале температур от +5 до +45 С и относительной влажности воздуха до 95 % при температуре 20 С.
6.2 Камеру необходимо оберегать от механических повреждений и загрязнений. Не допускать попадания пыли на приемный элемент Камеры при установке удлинительных колец или замене объектива. 
6.3 Плотность излучения, поступающего на ПЗС-матрицу Камеры, должна быть в пределах ее рабочего диапазона. Предельно допустимая плотность энергии составляет 10-3 Дж/см2 (в непрерывном режиме плотность мощности ~2·10-5 Вт/см2).
6.4 Плотность излучения, поступающего на экран Камеры, должна быть в пределах его рабочего диапазона. Предельно допустимая плотность мощности в непрерывном режиме - 10 Вт/см2.

7 Указания мер безопасности.

При работе с Камерой необходимо руководствоваться правилами ПТЭ и ПТБ, санитарными нормами и правилами устройства и эксплуатации лазеров.


8 Порядок работы
Перед началом работ необходимо ознакомиться с настоящим документом.
8.1 Подсоединить к Камере адаптер питания ~ 220 В, 50 Гц / = 12 В, соблюдая полярность: красный провод адаптера вставить в гнездо «DC12V» клеммника, синий (черный) -  в гнездо «GND».
8.2 Соединить выход Камеры (разъем «VIDEO OUT») с одним из видеовходов РИЦ822.
8.3 Установить Камеру на штатив. 
8.4 При работе с объективом установить на штатив экран (в одну из двух позиций) и необходимые кольца, руководствуясь ожидаемыми размерами сечения пучка на экране и размерами поля зрения, приведенными в следующей таблице:

	Общая толщина колец (мм)
	Позиция экрана
	Поле зрения по вертикали (мм х мм)

	0
	Дальняя
	От 33 мм до 78 мм

	5
	Дальняя
	От 21 мм до 33 мм

	5
	Ближняя
	От 13 мм до 21 мм

	10
	Ближняя
	От 10 мм до 13 мм



8.5 Полностью открыть диафрагму объектива, т.е. кольцо ← C   O → повернуть до упора в направлении O и закрепить винтом.
8.6 Используя пилотный лазер, совместить ожидаемый центр сечения пучка с центром поля зрения.
8.7 Используя масштабную линейку (закрепив ее на экране) в режиме Просмотр навести на резкость объект и определить (в соответствии с паспортом РИЦ822) масштаб изображения Камеры.
8.8 Внести значение Масштаба изображения в соответствующее окно панели Параметры программы РИЦ822.
8.9 Оценить ожидаемую плотность энергии (мощности) на поверхности ПЗС-матрицы и установить в насадку, при необходимости, требуемые светофильтры 
Примечание:В случае работы с экраном, установленным на другом расстоянии от Камеры, необходимо провести все операции по наводке на резкость и определению масштаба, предусмотренные разделом 11.12. Паспорта РИЦ822 с использованием тонкой плоской линейки, размещенной на экране.

9 Гарантии изготовителя (поставщика)
9.1 Изготовитель гарантирует работоспособность камеры при соблюдении потребителем правил по эксплуатации.
9.2 Гарантийный срок эксплуатации 1 год. Гарантийная наработка 2000 часов в пределах гарантийного срока эксплуатации.
9.3 Изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену Камеры в течение оговоренного выше срока по дефектам, возникшим по вине изготовителя.

10 Свидетельство о приемке
Камера измерительная КИ-3П зав. № 620 признана годной к эксплуатации.

                           Генеральный директор ООО «ЛАМЕТ»   
                                    
                                   _______________________ Рузин М.В.


М.П.                                        «____» _____________ 2016 г.
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